## PR2-04 check files
T1300744-v1
PR2-04 ROC Tolerances
R. Martin and G. Billingsley
2013-09-05 | [15 empty] | 5m_PR2-04-0_AveALL
|  |  | Random Check of Individual Files | [8 empty] | Average Files |  |  |  | Effect of Zernike Z[3] |  | Effect of ROC-TS tol. |  | Effect of Gap
|  |  | 5m_PR2-04-0_188 | 5m_PR2-04-0_303 | 5m_PR2-04-0_620 | 5m_PR2-04-90_006 | 5m_PR2-04-90_020 | 5m_PR2-04-180_056 | 5m_PR2-04-180_083 | 5m_PR2-04-270_014 | 5m_PR2-04-270_069 | 5m_PR2-04-0_AveALL | 5m_PR2-04-90_AveALLGood | 5m_PR2-04-180_AveALL | 5m_PR2-04-270_AveALL | Z[3]max=-0.018101 | Z[3]min=-0.019496 | ROC-TS min | ROC-TS max | +2mm | -2mm
Radius of curvature of TS | Assumes converging TS and cvx part | m | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9962 | -4.9945 | -4.998 | -4.9962 | -4.9962
Gap between TS and part to be measured | Vertex to vertex, no tilt | m | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44762 | 0.44762 | 0.44762 | 0.44762 | 0.44762 | 0.44762 | 0.44862 | 0.44762 | 0.44762 | 0.44762 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.45062 | 0.44662
Zernike power coefficient | Assumes "Fringe" Zernikes | nm | -20.5703 | -20.4543 | -19.7457 | -22.8164 | -22.1823 | -21.9003 | -22.3866 | -24.472 | -24.4518 | -19.916 | -22.5068 | -22.0706 | -24.5986 | -19.2595 | -20.7437 | -19.916 | -19.916 | -19.916 | -19.916
Part measured aperture |  | mm | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9
Wavefront "sag" at part plus power |  | mm | -0.043801 | -0.0438 | -0.043799 | -0.043795 | -0.043794 | -0.043794 | -0.043795 | -0.043799 | -0.043799 | -0.043799 | -0.043795 | -0.043794 | -0.043799 | -0.043798 | -0.043801 | -0.043816 | -0.043783 | -0.043819 | -0.04378
fringes drifted overnight
Part radius |  | m | -4.5433 | -4.5434 | -4.5435 | -4.5439 | -4.544 | -4.5441 | -4.544 | -4.5435 | -4.5435 | -4.5435 | -4.5439 | -4.544 | -4.5435 | -4.5436 | -4.5433 | -4.5418 | -4.5452 | -4.5415 | -4.5455
|  |  | -4.5434 |  |  | -4.5439 |  | -4.544 |  | -4.5435 |  | -4.5437 |  |  |  | -0.1362 | 0.17173 | 1.7269 | -1.7368 | 1.9964 | -1.9964
|  |  | -4.5437 | [8 empty] | Z[3]max=-0.018101 | -0.022139 | -0.020206 |  | -3.8694 | 3.895
[12 empty] | Z[3]min=-0.019496 | -0.020835 | -0.021237
(...x1664nm)
[12 empty] | 0.001395 | -0.001304 | 0.001031
Specified Radius |  | m | -4.56 |  |  | Meas. ROC (m)
|  | (+/-0.02) | -4.54 |  |  | -4.5437 | +/- | 3.895 | mm
-4.58
Comments:
-Measured on Sep 1-2, 2011 at CIT by R. Martin and G. Billingsley with the Wyko interferometer