## Slide 1: Comparison of ITMs to replace H1 ITMX H. Yamamoto
(known) Large angle scattering losses
RoC and thermal effects
IFO performance
Is ITM06 good? Not bad, but may not be the best

## Slide 2: (known) Large angle scattering loss
 | ITM | 04 | 08 | 03 | 11 | 06 | 07 | 01 | 10 | 05
 |  | no m L1X | no m L1Y | msk1 H1X | msk1 H1Y | msk1 | msk2 |  | msk2 | 
coated | TIS λs<0.06mm | 11 | 13 | 5.6 | 12 | 6.9 | 5.6 | 6.5 | 13 | 7.7
 | PSD λs<2mm | 11 | 11 | 1.7 | 1.6 | 2.8 0.49 | 3.2 0.24 | 4.2 0.34 | 2.4 0.87 | 3.6 0.30
uncoated | (4πσ/λ)2 λs<1mm | 2.6 | 2.7 | 0.74 | 3.3 | 0.94 | 1.1 | 1.7 | 3.1 | 1.3
 | (4πσ/λ)2 λs<0.08mm | 6.1 | 4.5 | 1.1 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 2.4
(*) Reds are loss estimated by maps using self-reference maps

## Slide 3: Comparison of PSDs
λs < 2mm

## Slide 4: PSDs with self-reference

## Slide 5: RoC
5
ITM | 04 | 08 | 03 | 11 | 06 | 07 | 01 | 10 | 05
 | no m L1X | no m L1Y | msk1 H1X | msk1 H1Y | msk1 | msk2 |  | msk2 | 
absorption (ppm) | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.2 0.3 |  |  |  | 
RoC0 | 1937.9 | 1940.7 | 1939.3 | 1939.2 | 1934.34 | 1940.3 | 1939.32 | 1939.2 | 1939.7
RoC w gauss | -1.1m | -1.3m | -1.2m | -1.1m | -0.9m | -1.3m | -1.2m | -2.2m | -2.1m
RoC w thermal 250kw | 3.3m | 1.8m | 3.4m | 5.1m | 3.5m 5.7m | 3.1m 5.3m | 3.2m 5.4m | 2.2m 4.5m | 2.4m 4.6m

## Slide 6: Cross section : ITM

## Slide 7: Cross section : ITM & ETM
 | ITM 03 | ITM 11 | ETM08 | ETM12
abs (ppm) | 0.21 | 0.28 | 0.16 | 0.25
RoC gauss | -1.1 m | -1.1 m | -3.4 m | -3.5 m
Thermal 250kw | +3.6m | +5.1m | +0.3m | +2.4m

## Slide 8: IFO performance
Mode is defined by 1934m-2245m arm
HOM : other than LG(0,0),LG(1,0)
 | CD ppm
All imperfections | 130
no trans maps in BS,CP,ITM | 31
& no ETM map | 20
& no ITM map | 16
Cold H1 with ITM03

## Slide 9: IFO performance vs ITM
ITMX 03 06 06 07 01 10 05
7 1

## Slide 10: ITM06 RoC (1934.3m)
RoC(ITMX) ITM06 | 1934.3 | 1934.3 | 1939.2
RoC(ITMY) ITM11 | 1939.2 | 1934.3 | 1939.2
PRG | 36.2 | 36.0 | 36.7
CD (ppm) | 110 | 137 | 120
HOM in x arm (ppm) | 99 | 99 | 90

## Slide 11: ITM SPTWE : ITM06 vs 05 substrate nonuniformity
Optical path length in ITM
power term in A=160mm subtracted
ITMX | ITM06 | ITM05
All maps | 110 | 57
- ITMX map | 88 | 138
No ITMX map | 105 | 89
No maps | 63 | 46
CD : RoC = 1939.7m

## Slide 12: ITM Transmittance
ITM | 03 | 11 | 06 | 07 | 01 | 10 | 05
T (%) | 1.39 | 1.42 | 1.48 | 1.502 | 1.503 | 1.383 | 1.382
dT/T(11) (%) | -2.1 | 0 | 4.2 | 5.8 | 5.8 | -2.6 | -2.7
L : total loss in the arm, including T(ETM)
L=(Lx+Ly)/2,T=(Tx+Ty)/2,dL=Lx-Ly,dT=Tx-Ty